Zadanie Nr 1.1 poz. 2							Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Arkusz parametrów granicznych

Specyfikacja myjni - dezynfektora

Typ/model oferowanego sprzętu: ..........................................................................................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................  Rok produkcji: …………………………

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe 800 x 710 x 1970 mm ( S x G x W) (+/- 5 %) | TAK |  |
|  | Pojemność komory 220 litrów( +/- 5 %) | TAK |  |
|  | Wymiary komory 600x610x610 mm | TAK |  |
|  | Wbudowana suszarka o wysokiej wydajności z filtrem wstępnym i filtrem HEPA klasy H13 | TAK |  |
|  | Złącze wentylacyjne wyposażone w tuleję przyłączeniową i zabezpieczenie przed wstecznym przepływem kondensatu | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne, przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków wsadowych | TAK |  |
|  | Wysokość załadunku min 830 mm od podłogi +/-5% | TAK |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne; zasilanie 400 V, 3N AC 50 Hz | TAK |  |
|  | Całkowita moc 13 kW | TAK |  |
|  | 4 poziomy mycia; pojemność komory 8 tac narzędziowych zgodnych z DIN | TAK |  |
|  | W pełni automatyczne sterowanie mikroprocesorowe PLC | TAK |  |
|  | Min. 5 programów mycia dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania. | TAK |  |
|  | 7” kolorowy panel sterowania | TAK |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika. | TAK |  |
|  | 4 niezależnie wyjmowane półki z dyszami myjącymi | TAK |  |
|  | 5 ramion natryskowych w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia | TAK |  |
|  | Automatycznie podłączane / zamykane złącza ramion myjących. | TAK |  |
|  | Demontaż ramion myjących bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Min. 3 pompy detergentu, w tym pompa środka zwilżającego | TAK |  |
|  | Wskazanie niewystarczającej objętości środka czyszczącego do zakończenia cyklu. | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja: narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego | TAK |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | TAK |  |
|  | Wielopoziomowy system kodów dostępu | TAK |  |
|  | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej; brak elementów ze stali miękkiej lub galwanizowanej. | TAK |  |
|  | Wysokowydajna pompa cyrkulacyjna min 800 l/min | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna awarii | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe : - taca druciana 450x340x70 mm z przykrywką 1 szt. - taca druciana 340x250x70 z przykrywką 4 szt. - taca druciana 320x230x50 mm z przykrywką 1 szt. - wózek do sprzętu anestezjologicznego 1 szt. - wózek do endoskopów sztywnych 1 szt. - stojak do mycia butelek 1 szt. - uchwyt do butelek głęb. 4 mm 5 szt. - uchwyt do butelek głęb. 6 mm 5 szt. - uchwyt do butelek głęb. 8 mm 5 szt. | TAK |  |
|  | Stacja uzdatniania wody o wydajności 20-22 l/h i zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności 110 l +/-5% | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, spełnia obowiązujące normy. Posiada odpowiednie atesty, certyfikaty i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................., dnia ........................             		…..........................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania