Zadanie Nr 1.3								 Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Arkusz parametrów granicznych

Specyfikacja Defibrylatora

Typ/model oferowanego sprzętu: ..........................................................................................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................  Rok produkcji: …………………………

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Parametry ogólne |  |  |
|  | Urządzenie przenośne z uchwytem do użytku wewnątrzszpitalnego. | TAK |  |
|  | Odporny na kurz i zalanie wodą przy zasilaniu bateryjnym oraz sieciowym 230VAC - klasa IP22 wg IEC529) | TAK |  |
|  | Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania defibrylatora – na panelu czołowym wskaźnik / kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny / niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy: - 4 godz. ciągłego monitorowania EKG lub - 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
|  | Defibrylacja |  |  |
|  | Defibrylacja manualna, dwufazowy niskoenergetyczny, stałoczasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie 1 - 200 J | TAK |  |
|  | Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci). | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana protokołu defibrylacji na pediatryczny (ograniczenie poziomów energii) po podłączeniu elektrod pediatrycznych | TAK |  |
|  | Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego | TAK |  |
|  | Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej maks. 7 sekund | TAK |  |
|  | Min 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane. | TAK |  |
|  | Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku) | TAK |  |
|  | EKG |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca 30-300 /min. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG 0,5-3,0 cm/mV | TAK |  |
|  | Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego | TAK |  |
|  | Funkcja analizy arytmii u dzieci poniżej 8 roku życia, automatyczne przełączenie na pediatryczny algorytm analizy EKG po podłączeniu elektrod pediatrycznych, zapewniający prawidłowe zalecenie wykonania lub niewykonania defibrylacji, | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania resuscytacji |  |  |
|  | Funkcja monitorowania RKO, z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Resuscytacji | TAK |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia | TAK |  |
|  | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć | TAK |  |
|  | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć | TAK |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna |  |  |
|  | Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie” | TAK |  |
|  | Stałoprądowy, prostokątny impuls stymulacji o szerokości 40 ms. | TAK |  |
|  | Częstość stymulacji regulowana w zakresie 30-180 imp/min | TAK |  |
|  | Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0-140 mA | TAK |  |
|  | Wyświetlanie/Rejestracja |  |  |
|  | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min 6,5” | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości 80 mm | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna 350 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG | TAK |  |
|  | Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu | TAK |  |
|  | Możliwość transferu danych/raportów do urządzenia zewnętrznego: - przez zewnętrzną kartę pamięci lub WiFi | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy funkcjonalnej: moduł transmisji bezprzewodowej Wi-Fi bez ingerencji serwisu | TAK |  |
|  | Pulsoksymetria |  |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2: 1-100% | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Czujnik wielorazowego użytku typu "klips na palec" dla dorosłych (1 szt.) | TAK |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia średniego 30 – 220 mmHg | TAK |  |
|  | W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych (1 szt.) | TAK |  |
|  | Dokumenty certyfikaty |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, spełnia obowiązujące normy, posiada odpowiednie atesty, certyfikaty i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................., dnia ........................             		…..........................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania