Zadanie Nr 1.1								Załącznik Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Arkusz parametrów granicznych

Specyfikacja myjni ultradźwiękowej

Typ/model oferowanego sprzętu: ..........................................................................................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ...................................................................  Rok produkcji: …………………………

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Myjnia stacjonarna dwukomorowa o pojemności 2x50 l.(+/-5%) | TAK |  |
|  | Komora myjąca wyposażona w szczelną pokrywę | TAK |  |
|  | Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 40 kHz | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora min.1000W | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w baterię ciepła/zimna woda | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w pistolet natryskowy z kompletem końcówek ( min 8 szt. ) | TAK |  |
|  | Programowanie czasu procesu i temperatury roztworu myjącego | TAK |  |
|  | Moc grzałek min 1600W | TAK |  |
|  | Wyświetlana aktualna temperatura oraz czas procesu | TAK |  |
|  | Wymiary wanny umożliwiają umieszczenie tacy narzędziowej zgodnie z DIN 58952 min.600/400/250mm | TAK |  |
|  | Temperatura mycia 20-80°C | TAK |  |
|  | Czas mycia w min. 1-60 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V | TAK |  |
|  | Przewód zasilający min 2,5 m | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, spełnia obowiązujące normy, posiada odpowiednie atesty, certyfikaty  i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

....................................., dnia ........................             		…..........................................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania