Załącznik nr 1 								Poz. Nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

Aparat do znieczuleń– 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..……………………………..……………

Nazwa producenta: ……………..…………………………Rok produkcji:  …..………………………………

Cena jednostkowa brutto ……………………………………. VAT ……… %

| Lp. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry ogólne | X |  |
| 2. | Zasilanie CA 230 V 50 Hz | Tak |  |
| 3. | Blat do pisania | Tak |  |
| 4. | Szuflada na drobne akcesoria - minimum 2 szuflady, w tym minimum jedna zabezpieczona przed niepowołanym dostępem (np. zamykana na klucz) | Tak |  |
| 5. | Aparat na podstawie jezdnej wyposażony w centralny hamulec z blokadą minimum 2 kół | Tak |  |
| 6. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Tak |  |
| 7. | Zasilanie gazowe (N2O, O2, Powietrze) | Tak |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 40 minut | Tak |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie całego systemu w warunkach standardowych przez co najmniej 100 minut | Tak |  |
| 10. | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | Tak |  |
| 11. | Ssak inżektorowy ze zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny, objętość jednego zbiornika poniżej 1000 ml. | Tak |  |
| 12. | Możliwość stosowania jednorazowych wkładów na odsysane wydzieliny | Tak |  |
| 13. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie, co najmniej 21 % | Tak |  |
| 14. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, prezentacja cyfrowa wartości przepływów, dostosowane do znieczulania z niskimi przepływami | Tak |  |
| 15. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych | Tak |  |
| 16. | Układ oddechowy okrężny o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu – 1 kpl rur | Tak |  |
| 17. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym, dodatkowe wyjście świeżych gazów | Tak |  |
| 18. | Czujniki przepływu wielorazowego użytku, nadające się do sterylizacji parowej | Tak |  |
| 19. | Obejście tlenowe | Tak |  |
| 20. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |
| 21. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1,2 L | Tak |  |
| 22. | Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych | Tak |  |
| 23. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 24. | Tryby wentylacji i respirator | X |  |
| 25. | Respirator i ekran respiratora zintegrowane, fabrycznie wbudowane w aparat, ekran kolorowy na panelu czołowym aparatu o przekątnej min. 6’’ | Tak |  |
| 26. | Respirator o napędzie elektrycznym sterowany elektronicznie niewymagający gazów napędowych | Tak |  |
| 27. | Tryb ręczny | Tak |  |
| 28. | Oddech spontaniczny | Tak |  |
| 29. | VCV – wentylacja kontrolowana objętościowo | Tak |  |
| 30. | PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
| 31. | Możliwość rozbudowy o tryb wentylacji PS (pressure uport) | Tak |  |
| 32. | Regulacje | X |  |
| 33. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu, podać zakres, minimum 3:1 do 1:3 | Tak |  |
| 34. | Możliwość odwrócenia stosunku wdech/wydech | Tak |  |
| 35. | Reg. Częstości oddechu minimum od 5 do 60 1/min, podać zakres | Tak |  |
| 36. | Reg. Objętości oddechowej minimum od 35 do 1200 ml, podać zakres | Tak |  |
| 37. | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O, podać zakres | Tak |  |
| 38. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa, podać zakres | Tak |  |
| 39. | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50% czasu wdechu, podać zakres | Tak |  |
| 40. | Alarmy | Tak |  |
| 41. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |
| 42. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 43. | Alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |
| 44. | Alarm Apnea | Tak |  |
| 45. | Pomiary i prezentacja na ekranie respiratora | X |  |
| 46. | Pomiar objętości oddechu Vt | Tak |  |
| 47. | Pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |
| 48. | Ciśnienia średniego | Tak |  |
| 49. | Ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 50. | Ciśnienia Plateau | Tak |  |
| 51. | Ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 52. | Częstości oddychania | Tak |  |
| 53. | Stężenia tlenu w gazach oddechowych, dopuszcza się pomiar w monitorze/module gazowym | Tak |  |
| 54. | Prezentacja graficzna | X |  |
| 55. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 56. | Komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 57. | Monitor parametrów życiowych pacjenta | X |  |
| 58. | Monitor i aparat od jednego producenta dołączyć dokument potwierdzający kompatybilność aparatu do znieczulania z monitorem funkcji życiowych | Tak |  |
| 59. | Kolorowy ekran LCD TFT wysokiej jakości | Tak |  |
| 60. | Kardiomonitor do aparatów do znieczulenia | Tak |  |
| 61. | Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz | Tak |  |
| 62. | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut | Tak |  |
| 63. | Możliwość bezpiecznego i wygodne zamocowania monitora do aparatu na górnej półce. Odpowiednie uchwyty lub wieszaki. | Tak |  |
| 64. | Konwekcyjne chłodzenie monitora | Tak |  |
| 65. | Zamontowanie monitora na stacji ułatwiające szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne | Tak |  |
| 66. | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim | Tak |  |
| 67. | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła i przycisków funkcyjnych | Tak |  |
| 68. | Ekran | X |  |
| 69. | Kolorowy, pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej min. 10’’ | Tak |  |
| 70. | Możliwość ustawienia dowolnej konfiguracji informacje wyświetlanych na ekranie | Tak |  |
| 71. | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie min. 5 | Tak |  |
| 72. | EKG | X |  |
| 72. | Monitorowanie min 3 doprowadzeń | Tak |  |
| 73. | Wieloodrowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii | Tak |  |
| 74. | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych | Tak |  |
| 75 | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń | Tak |  |
| 76. | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 2% | Tak |  |
| 77. | Monitowanie arytmii | X |  |
| 78, | Monitorowanie arytmii podstawowe | Tak |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg przynajmniej 10 definicji arytmii | Tak |  |
| 80. | Pomiar saturacji (SPO2) | X |  |
| 81. | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna | Tak |  |
| 82. | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec typu klips | Tak |  |
| 83. | System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Tak |  |
| 84. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | X |  |
| 85. | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas | Tak |  |
| 86. | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów min. do 2 godziny | Tak |  |
| 87. | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych | Tak |  |
| 88. | W komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu | Tak |  |
| 89. | Dokładność statyczna pomiaru min +/-5 mmHg | Tak |  |
| 90. | Pomiar temperatury | X |  |
| 91. | Wyświetlanie wartości temperatury | Tak |  |
| 92. | W komplecie wielorazowy czujnik temperatury skóry | Tak |  |
| 93. | Dokładność pomiaru temperatury min. +/-0,1°C | Tak |  |
| 94. | Układy alarmowe | X |  |
| 95. | Alarmy o różnych poziomach ważności | Tak, opisać |  |
| 96. | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręcznie i automatycznie na podstawie bieżących wartości parametrów | Tak |  |
| 97. | Pamięć alarmów | Tak |  |
| 98. | Monitor modułowy –dotyczy sprzętu i oprogramowania wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość rozbudowy o monitorowanie innych parametrów (min. EEG, rzut minutowy serca metodą termodylucji i PICCO, CO2, NMT, BIS) poprzez dołożenie modułu z wybraną funkcją przez Użytkownika, bez udziału serwisu. | Tak, opisać dostępne moduły |  |
| 99. | Trendy 24 godzinne z rozdzielczością min. 1 min. i próbkowaniem co min. 30 sek. | Tak |  |
| 100. | Moduł zwiotczenia mięśni NMT, Pomiar metodą ST, TOF i PTC. Sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | Tak |  |
| 101. | Środki i gazy anestetyczne | X |  |
| 102. | Pomiar stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: Halotanu, Izofluranu, Sevofluranu, Desfluranu jako moduł w monitorze podstawowym i/lub monitorze dodatkowym | Tak |  |
| 103. | Pomiar stężenia N2O | Tak |  |
| 104. | Pomiar stężenia CO2 na wdechu i wydechu | Tak |  |

| GWARANCJA I SERWIS |
| --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / podać |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Pozycja Nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów  granicznych :

Aparat USG  - szt. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..……………………………..……………

Nazwa producenta: ……………..…………………………Rok produkcji:  …..………………………………

Cena jednostkowa brutto ……………………………………. VAT ……… %

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub cechy urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Podać wartość lub zakres wartości oferowanych lub opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji 2016 do zastosowań w badaniach ginekologiczno-położniczych .Aparat w wersji najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż 2016 | Tak |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne 230 VAC. Standardowe podłączenie za pomocą wtyczki prądu jednofazowego. | Tak |  |
| 3 | Wyposażenie, konstrukcja aparatu usg: wysokiej klasy monitor diagnostyczny TFT LCD o przekątnej min. 23", z regulacją położenia, regulacja wysokość min 15 cmi i kąta odchylenia pulpitu min 15 stopni, min. 3 gniazda sond obrazowych i 1 gniazdo parkingowe, dysk twardy o pojemności min. 400GB, wewnętrzna baza danych pacjentów list roboczych, porty USB do eksportu danych i podłączania urządzeń peryferyjnych, napęd dysków CD/DVD do przenoszenia danych i obrazów, waga aparatu max. 95 kg, posadowiony na podstawie, podstawa mobilna - wyposażona w wózek oraz koła z możliwością blokady. | Tak |  |
| 4 | System musi być wyposażony w technologię umożliwiającą zapis danych obrazowych zaraz po digitalizacji, umożliwiając dokonywanie pełnego postprocesingu (zmiana parametrów, pomiary, zastosowanie filtrów) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych w bazie danych. Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : B • Regulacja wzmocnienie 2D gain • Powiększenie obrazu • Mapy szarości • Koloryzacja • Regulacja funkcji wygładzania obrazu • Zakres dynamiki obrazu PW-Mode • Przesuniecie linii bazowej • Korekcja kąta • Automatyczne kalkulacje • Modyfikacja obliczeń • Czułość obrysu spektrum • dopplerowskiego Color Flow Mode • Przesunięcie Linii bazowej • Mapy koloru • Próg przejścia do analizy koloru 3D • Regulacja wzmocnienia • Regulacja płaszczyzn x/y/z • Możliwość ugięcia bramki referencyjnej 3D umożliwiająca • dopasowanie do anatomii badanych struktur • Możliwość zmiany presetu renderingu • Możliwość wycinania niepotrzebnych struktur | Tak |  |
| 5 | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania min .200000 | Tak |  |
| 6 | Dynamika systemu min 260 dB | Tak |  |
| 7 | Zakres głębokości obrazowania aparatu min 2-35 cm | Tak |  |
| 8 | System musi być wyposażony w funkcje automatycznej optymalizacji obrazu pomagając operatorowi ustalić warunki obrazowe w trybach B-mode i Dopplerze pulsacyjnym. | Tak |  |
| 9 | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego min.x8 Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości x20 | Tak |  |
| 10 | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe min.7 kątów dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych -wygładzania obrazów | Tak |  |
| 11 | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, w obrazowaniu trapezowym. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |
| 12 | Tryby pracy aparatu: 2-D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania min.4000 obrazów Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach M-mode Kolor M-mode Doppler kolorowy Regulacja uchylności (Steer) wiązki min. +/- 20 "Dopplera Power Doppler Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów Doppler PWD o regulacji szerokości bramki min. 1-15 mm Tryb doppler tkankowy Tryb M-mode Duplex (2D/PWD) Triplex (2 D/P WD/CD) Obrazowanie tzw.panoramiczne | Tak |  |
| 13 | Głowica conweksowa typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 2do 5 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 100° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 14 | Głowica endocavitarna typu 2D Częstotliwość pracy głowicy min. 3 do 9 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 15 | Pakiety obliczeniowe/ raporty do badań • jamy brzusznej • małych narządów • naczyniowych • ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA • położniczych wraz z automatyczną detekcją i pomiarami biometrycznymi BPD,HC,AC,FL Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | Tak |  |
| 16 | Wymaga się wyposażenia systemu w monochromatyczny, cyfrowy videoprinter. | Tak |  |
| 17 | System musi posiadać funkcję exportu wyników badań na nośnik optyczny | Tak |  |
| 18 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |
| 19 | Możliwość rozbudowy aparatu Obrazowanie 3D+color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę. Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i korektą bramki skanującej i funkcją biopsji w trybie 4 D | Tak |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną conwex - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 90° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 | Tak |  |
| 21 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endowaginalną - typu 2D,3D,4D Częstotliwość pracy głowicy min. 2 do 8 MHz +/- 1 MHZ Kąt widzenia - min. 180° Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min. 190 | Tak |  |

| GWARANCJA I SERWIS |
| --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / podać |  |
|  | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Poz. Nr 3

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  -   Zestawienie parametrów granicznych:

Defibrylator przenośny – 1 szt

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..……………………………..……………

Nazwa producenta: ……………..…………………………Rok produkcji:  …..………………………………

Cena jednostkowa brutto ……………………………………. VAT ……… %

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagana wartość | Oferowana wartość (tak/nie, opis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator |  |  |
|  | Parametry ogólne | X |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym, urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | Ciężar max. 9 kg razem z łyżkami dla dzieci i dorosłych, kompletem akumulatorów i kabli |  |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP34 wg IEC529 | Tak |  |
|  | Okres gwarancji: min 24 miesiące | Tak |  |
|  | Wbudowany Bluetooth umożliwiający transmisję zapisu EKG i parametrów witalnych | Tak |  |
|  | ZASILANIE | X |  |
|  | Zasilanie 12V DC | Tak |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe - czas pracy na 1 akumulatorze: min. 150 minut ciągłego monitorowania EKG lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | Tak |  |
|  | Akumulator kwasowo-ołowiowy lub równoważny, ze zminimalizowanym efektem pamięci, nie dopuszcza się akumulatorów Ni-Cd | Tak |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika; ładowarka zintegrowana | Tak |  |
|  | DEFIBRYLACJA | X |  |
|  | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa, zapewniająca pełną skuteczność terapii przy obniżonych wartościach energii i prądu | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji min.1- 200J | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej max 6 sekund, gotowość sygnalizowana sygnałem akustycznym i optycznym | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak |  |
|  | Min. 20 dostępnych poziomów energii przy defibrylacji zewnętrznej | Tak |  |
|  | Wybór energii, ładowanie, wyzwolenie energii i wydruk za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – zintegrowane łyżki dla dzieci / pediatryczne | Tak |  |
|  | REJESTRACJA | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 5,5'' o wysokim kontraście | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlenia 2 krzywych dynamicznych jednocześnie | Tak |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm | Tak |  |
|  | Szybkość wydruku: 25 mm/sek | Tak |  |
|  | Wbudowany napęd kart pamięci zewnętrznej | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 200 epizodów lub fragmentów krzywej EKG | Tak |  |
|  | EKG | X |  |
|  | Monitorowanie 3 i 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min | Tak |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie min. 0,5 do 3,0 cm/mV | Tak |  |
|  | STYMULACJA ZEWNĘTRZNA | X |  |
|  | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak |  |
|  | Prąd stymulacji w zakresie od 0 do max.140 mA | Tak |  |
|  | PULSOKSYMETRIA | X |  |
|  | Pomiar SpO2 w technologii Masimo SET odpornej na zakłócenia | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru SpO2: 1-100% | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu min. 25- 240/min. | Tak |  |
|  | Czujnik wielorazowy typu klips dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Monitorowanie RKO | X |  |
|  | Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej – sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Prezentacja graficzna na ekranie wykresu uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Filtr umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconej krzywej EKG w trakcie uciśnięć klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Wyposażenie | X |  |
|  | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | Tak |  |
|  | Kabel do stymulacji | Tak |  |
|  | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych/ pediatryczne | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt. i dzieci 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektrody wielofunkcyjne samoprzylepne: - resuscytacyjna z czujnikiem RKO, 1 szt. - standardowa dla dorosłych, 1 szt. - elektroda pediatryczna 1 szt. | Tak |  |
|  | Łącznik pozwalający na podłączenie elektrody wielofunkcyjnej celem monitorowania uciskania klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Uchwyt karetkowy | Tak |  |
|  | Pozostałe | X |  |
|  | Certyfikat CE | Tak |  |
|  | Przeglądy w trakcie trwania gwarancji | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania zapisu EKG do pracowni hemodynamicznej w Lublinie | Tak |  |

| GWARANCJA I SERWIS |
| --- |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / podać |  |
| 2 | Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | TAK |  |
| 4 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |